高效液相色谱仪参数

- 工作条件

1.1 电源：		220V，50Hz电源

1.2 环境温度：		4-55˚C

1.3 环境湿度：		<95%

- 技术参数

2.1 四元梯度泵

2.1.1 工作原理：	串联式双柱塞往复泵，自动连续可变冲程20-100ul，主动电磁阀控制，配置柱塞清洗附件

2.1.2 流量范围：		0.001ml/min~10.0ml/min，递增率0.001ml/min

*2.1.3 流量精度：	<0.070%RSD

2.1.4 压力脉动：		在整个压力范围内，1ml/min流量时，<1%

2.1.5 混合精度：		0.20%SD

*2.1.6最高耐压：             600bar

2.2四通道真空在线脱气机

2.2.1通路：		4

2.2.2最大流速：	10ml/min

2.3 可降温柱温箱

2.3.1 柱温范围：	室温下10-85˚C

2.3.2 温度稳定性：	<+0.15˚C

2.3.3 温度准确度：	+0.5˚C

*2.3.4 柱容量：		30cm柱四根

2.4 自动进样器

2.4.1进样体积：0.1 – 100 μL，以 0.1 μL 递增（耐压 60 MPa）

2.4.2进样重复性：<0.25 % RSD of peak areas from <5 μL to 100 μL

2.4.3最大操作压力：600 bar

2.4.4样品位数：132 个x 2 mL 瓶

2.4.5交叉污染：≤ 0.004 % (40 ppm)

2.4.6单次进样周期：≤18 秒（在抽排速度为200 μL/min，进样体积为1 μL时测定）

2.5 可变波长紫外检测器

2.5.1波长范围：		190～600nm

2.5.2波长精度：		1nm

2.5.3基线噪音：		0.2510-5AU at 230nm （单波长检测）

±0.8010-5AU at 230nm and 254 nm (双波长检测)

2.5.4基线漂移：		110-4AU/h at 254nm （1mL/min甲醇）

2.5.5线性范围：		>2.5AU